附件1

色谱仪采购文件

项目名称：色谱仪采购

采购方式：询价

预算金额：29万元

设备技术参数：

1应用范围：适用于样品中阴离子、有机酸类物质的分析。

2主要配置：包含主机、自动进样器、电脑、打印机、工作软件等。

3 技术要求

3.1 离子色谱系统，包括高压PEEK泵，内置电动六通阀，进口内置柱温箱，保护柱，分析柱，阴离子抑制器和电导检测器。

3.1.1 主机内部预留额外的阀位，可额外安装一个内置六通阀或内置十通阀用于在线样品前处理。

3.2 泵

3.2.1 高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

3.2.2 流速范围：0.00-5.00 mL/min

3.2.3 最大耐压：35MPa（5000psi）

3.2.4 压力脉冲：<1.0%

3.2.5 泵前真空脱气：标配

3.2.5 流量设定值误差：<0.2%

3.2.5 流量稳定性：<0.1%。

3.3 色谱分析柱

3.3.1高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套

3.3.1.1乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和烷醇季铵基官能团。

3.3.1.1 兼容氢氧根淋洗液梯度洗脱。

3.3.1.1耐受0-14的pH工作范围。

3.3.1.1最大耐压不小于3000psi。

3.3.1.1耐受2.0mL/min及以上的流速。

3.3.1.1柱容量不小于200μeq/根。

3.3.1.1Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。

3.4 柱温箱

3.4.1 温控范围：30℃ - 60℃。

3.4.2原装进口内置柱温控模块。

3.4.2 具有样品和淋洗液预加热功能。

3.5 抑制器

3.5.1阴离子抑制器1 套。

3.5.1.1 抑制背景总电导小于5.0μS。

3.5.1.1 自动电解连续再生微膜抑制器。

*3.5.1.1 无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。

3.5.1.1 无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。

3.5.1.1 抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min。

3.5.1.1 提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式等。

3.5.1.1 所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立。

3.6 电导检测器

3.6.1数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。

3.6.2 全程信号输出范围：0-15000 μS/cm。

3.6.3 电导池控温范围： 30℃ - 55℃。（最低为环境+7℃）。

3.6.4 电导池电极材料：钝化316不锈钢。

3.6.5 电导池体材料：化学惰性聚合材料。

3.6.6 检测器分辨率：≤0.003nS/cm。

3.6.7 检测器耐受最大压力：≥8Mpa。

3.6.8 信号采集频率：信号采集频率可调，并且最大采集频率不低于80Hz。

3.7 软件

3.7.1 操作界面模拟Microsoft®office操作系统。

3.7.2 基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。

3.7.3 可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输。

3.7.4 支持仪器相关耗材运行状况的审计追踪和溯源，包含但不限于电解淋洗液发生器、抑制器等。

3.8	离子色谱用自动进样器

3.8.1具有40个以上进样瓶物理位置的自动进样器。

3.8.2上样速度：0.1-5.0 ml/min。

3.8.3样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩，防止样品污染和有机溶剂挥发。

3.8.4样品瓶带有单独的过滤芯瓶盖，避免样品交叉污染。